## Snabba pumpar
Partiell och överfyllning av SMARTeZ pumpar
Snabba pumpar
Art nr: | 481190 | 481030 | 481090 | 481150 | 481040 | 481120 | 481100 | 481280 |  |  | 481010 | 481140 | 481070 | 481050 | 481080
Nominell Volym (ml) | 50 | 50 | 100 | 250 | 100 | 250 | 400 | 500 | 250 | 250 | 100 | 200 | 400 | 250 | 500 | 250
Nominell flödeshastighet (ml/h) | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 175 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 500
Min volym (ml) | 40 | 40 | 75 | 150 | 50 | 200 | 275 | 360 | 150 | 140 | 50 | 150 | 200 | 150 | 360 | 250
Max volym (ml) | 85 | 85 | 150 | 275 | 150 | 300 | 550 | 550 | 300 | 300 | 150 | 300 | 500 | 300 | 550 | 300
Residualvolym (ml) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3
Approx. infusionstid
h:min
0:15 | [10 empty] | 50
0:24 | 40 | [9 empty] | 80
0:30 | 50 |  |  |  | 50 | [5 empty] | 100 |  |  | 150 |  | 250
0:45 | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 140 |  | 150 |  | 200 |  | 300
1:00 |  | 50 |  |  | 100 |  |  |  |  | 175 |  | 200 | 200 | 250
1:15 |  | 60 |  |  | 120 |  |  |  | 150 | 220 |  | 250 | 250 | 300 | 360
1:30 |  |  | 75 | [5 empty] | 180 | 250 |  | 300 | 300 |  | 400
1:45 | [8 empty] | 220 | 300 |  |  | 350 |  | 475
2:00 |  |  | 100 |  |  | 200 |  |  | 250 |  |  |  | 400 |  | 500
2:15 |  |  | 110 |  |  | 220 |  |  | 280 |  |  |  | 450 |  | 550
2:30 | [5 empty] | 250 |  |  | 300 |  |  |  | 500
2:45 | [5 empty] | 275 | 275
3:00 |  |  |  | 150 |  | 300 | 300
3:30 |  |  |  | 175 |  |  | 360
4:00 |  |  |  | 200 |  |  | 400
4:30 |  |  |  | 225 |  |  | 450
5:00 |  |  |  | 250 |  |  | 500 | 500
5:30 |  |  |  | 275 |  |  | 550
NOTERA:
Leveranstider är aproximala
Fyllning över den nominella volymen leder till snababre infusionshastighet.
Fylning under den nominella volymen leder till långsammare infusionshastighet. |  |  |  |  | The duration is shorter as fill volume is less.
Över och underskrid inte max och minvolymer.

## Långsamma pumpar
Partiell och överfyllning av SMARTeZ pumpar
Långsamma pumpar
med luer-koppling, Art nr: |  | 480290 | 480050 | 480080 | 480160 | 48XXXX* | 480390 | 480060 | 480010 | 480030 | 480090 | 480580 | 480110 | 480770 | 480040
med NRFit-koppling, Art nr: |  |  | 480050N | 480080N | 480160N |  |  |  | 480010N |  | 480090N |  |  | 480770N
Nominell Volym (ml) |  | 250 | 60 | 100 | 270 | 120 | 150 | 120 | 60 | 125 | 270 | 275 | 400 | 400 | 270 | 500
Nominell flödeshastighet (ml/h) |  | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 20
Min volym (ml) |  | 175 | 40 | 75 | 150 | 80 |  | 80 | 40 | 80 | 240 | 240 | 240 | 240 | 230 | 360
Max volym (ml) |  | 250 | 85 | 150 | 300 | 150 |  | 150 | 85 | 150 | 360 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500
Residualvolym (ml) |  | <3,5 | <2 | <2 | <3,5 | <3,5 | <3,5 | <3,5 | <2 | <3,5 | <3,5 | <3,5 | <5 | <5 | <3,5 | <5
Approx. infusionstid
h | dygn
6
8 | [8 empty] | 40
10 | [8 empty] | 50
12 | [8 empty] | 60
14 | [8 empty] | 70
16 | [8 empty] | 80 | 80
18 | [9 empty] | 90 | [5 empty] | 380
20 | 0.83 |  | 40 |  |  |  |  | 80 |  | 100 |  |  |  |  | 230 | 440
24 | 1 |  | 48 |  |  |  |  | 96 |  | 120 |  |  |  |  | 240 | 480
25 | 1 |  | 50 |  |  |  |  | 100 |  | 125 |  |  |  |  | 250 | 500
27 | 1 |  | 54 |  |  |  |  | 108 |  | 135 |  |  |  |  | 270
30 | 1 |  | 60 |  |  |  |  | 120 |  | 150 |  |  |  | 240 | 300
36 | 1.5 |  | 72 |  |  |  |  | 144 | [5 empty] | 288 | 330
40 | 1.5 |  | 80 | 80 |  | 100 | 120 | [6 empty] | 320
46 | 1.6 |  |  | 92 |  | 115 | 138 | [6 empty] | 368
48 | 2 |  |  | 96 |  | 120 | 145 |  |  |  | 240 | 240 | 240 | 384
50 | 2 |  |  | 100 |  | 125 | 150 |  |  |  | 250 | 250 | 250 | 400
54 | 2 |  |  | 108 |  | 135 | 162 |  |  |  | 270 | 270 | 270
55 | 2.2 | [5 empty] | 165 |  |  |  | 275 | 275 | 275
60 | 2.5 |  |  | 120 | [6 empty] | 300 | 300 | 300
66 | 2.8 | [9 empty] | 330 | 330 | 330
72 | 3 | [9 empty] | 360 | 360 | 360
76 | 3 |  |  |  | 152 | [6 empty] | 380 | 380
80 | 3 |  |  |  | 160 | [6 empty] | 400 | 400
100 | 4 |  |  |  | 200
120 | 5 | 180 |  |  | 240
125 | 5 | 188 |  |  | 250
135 | 6 | 202 |  |  | 270
144 | 6 | 216 |  |  | 288
150 | 6 | 225 |  |  | 300
168 | 7 | 252
NOTERA:
Leveranstider är aproximala
Fyllning över den nominella volymen leder till snababre infusionshastighet.
Fylning under den nominella volymen leder till långsammare infusionshastighet. |  |  |  |  | The duration is shorter as fill volume is less.
Över och underskrid inte max och minvolymer.
När ni vill beställa pumpar med NRFit-koppling istället för luer-koppling så sätter ni ett N efter art numret.
Ex 480010N = 60 ml, 5 ml/h med NRFit-koppling
* Pumpen är ny hos Epic och artikelnummer håller på att tas fram

## Chemo pumpar
Partiell och överfyllning av SMARTeZ pumpar
Chemopumpar
Chemo Safe pumpar | Art nr. | 472560 | 472580 | 472600 | 472630
Chemo pumpar | Art nr. | 484010 | 484020 | 484040 | 484050
Nominell Volym (ml) |  | 100 | 270 | 270 | 270
Nominell flödeshastighet (ml/h) |  | 2 | 2 | 5 | 10
Min volym (ml) |  | 75 | 150 | 240 | 230
Max volym (ml) |  | 120 | 300 | 360 | 360
Residualvolym (ml) |  | <2 | <3,5 | <3,5 | <3,5
Aprox infusionstid
h | dygn
12.3
16
18
20 |  |  |  |  | 230
25 | 1 |  |  |  | 250
27 | 1 |  |  |  | 270
30 | 1 |  |  |  | 300
36 | 1.5 | 72 |  |  | 330
40 | 1.5 | 80
46 | 1.6 | 92 |  | 240
48 | 2 | 96 |  | 245
50 | 2 | 100 |  | 250
54 | 2 | 108 |  | 270
60 | 2.5 | 120 | 120 | 300
62 | 2.5 |  | 124 | 310
72 | 3 |  | 144 | 330
75 | 3 |  | 150
80 | 3 |  | 160
96 | 4 |  | 192
100 | 4 |  | 200
125 | 5 |  | 250
135 | 6 |  | 270
144 | 6 |  | 288
150 | 6 |  | 300
168 | 7
NOTERA:
Leveranstider är aproximala
Fyllning över den nominella volymen leder till snababre infusionshastighet.
Fylning under den nominella volymen leder till långsammare infusionshastighet. |  |  |  | The duration is shorter as fill volume is less.
Över och underskrid inte max och minvolymer.